工业在线PH/ORP计

使 用 说 明 书

杭州烨立科技有限公司

目   录

一、 技术指标………………………………………………………………………………… 1

二、 仪表安装说明……………………………………………………………………………	2

三、 电极安装方式……………………………………………………………………………	2

四、 显示和设置………………………………………………………………………………	3

4.1 按键说明………………………………………………………………………………3

4.2 设置菜单介绍…………………………………………………………………………3

4.3 恢复出厂设置…………………………………………………………………………4

4.4 工作模式………………………………………………………………………………4

4.5 显示……………………………………………………………………………………4

五、PH设置………………………………………………………………………………………4

5.1 PH校准…………………………………………………………………………………4

5.2 自助校准	……………………………………………………………………………5

5.3 温度补偿………………………………………………………………………………5

5.4 标定参数………………………………………………………………………………6

5.5 PH值与mV对应关系…………………………………………………………………6

六、继电器控制………………………………………………………………………………… 6

七、 通讯传输……………………………………………………………………………………7

八、 模拟测试……………………………………………………………………………………7

九、 滤波设置……………………………………………………………………………………7

十、接线说明…………………………………………………………………………………… 8

十一、注意事项……………………………………………………………………………………8

十二、电极保养……………………………………………………………………………………9

十三、出错解答……………………………………………………………………………………9

# 技术指标

| 测量对象 | pH | ORP |
| --- | --- | --- |
| 量程 | 0~14pH | -1999~1999mV |
| 分辨率 | 0.01pH | 1mV |
| 精确度 | ±0.05pH | ±1mV |
| 稳定性 | ≤0.02pH / 24H | ≤1mV/24H |
| 电极校准 | 两点自动校准 | / |
| 标准液 | 6.86/4.00/9.18 | / |
| 温度补偿方式 | 手动设置温度补偿或自动温度补偿 |
| 开关控制 | 高点、低点两路继电器 |
| 继电器规格 | AC250V/5A、DC30V/5A |
| 输出信号 | 光电隔离4-20mA输出，负载能力≤300Ω |
|  | 对应0~14pH(可调) | 对应-1999~1999mV(可调) |
| 电源输入 | AC220V/50HZ |
| 输入阻抗 | ≥1x1012 Ω |
| 尺寸 | 96x96x110 mm |
| 开孔尺寸 | 91x91mm |
| 显示方式 | 笔段式液晶 |
| 工作条件 | ①环境温度： -5 ~ 55℃ ②空气相对湿度：≤90% ③除地球磁场外周围无强磁场干扰 |

# 仪表安装说明

在仪表柜或安装面板

上开出一个91x91mm的安

装孔，将仪表插入安装孔，

固定螺丝，如图2-1所示。

图2-1 仪表固定方式

# 电极安装方式

常见安装方式示意图：

图3-1

注意事项:

1、请不要把PH电极直接投入水中，应使用电极安装支架或流通杯。（适用于沉入式安装或流通式安装）。

2、安装前请务必使用生料带（3/4螺纹处）做好防水封闭工作，避免水进入PH电极中，造成PH电极电缆线短路。

3、如需接长电极的电缆线，请选用专用的电极缆线，加长时注意小心剥线和接线。

# 显示和设置

## 4.1 按键说明

“SET”键：用于进入和退出设置菜单。

“▲”键：用于数值的修改和菜单切换。

“▶”键：用于参数修改时数值的移动。

“ENTER”键：用于进入数值修改及保存修改。

按“SET”键进入设置菜单后，第一行显示的是菜单项，第二行显示对应的数值。按“ENTER”键进入参数修改模式，第二行的参数开始闪烁，可通过“▲”键和“▶”键修改参数值，修改完成后按“ENTER”键退出参数修改模式，参数停止闪烁。在非参数修改模式下，按“▲”键切换相应菜单选项，按“SET”键退出设置菜单，返回测量界面。

## 4.2 设置菜单介绍

按“SET”键后进入的是一级设置菜单，一级设置菜单用来设置继电器控制的相关参数。按“▲”切换菜单到“PASS”菜单项，输入密码进入相应的二级菜单。

一级菜单相关参数项如表1所示。

表1

| 菜单符号 | 菜单含义 | 出厂值(PH/ORP) |
| --- | --- | --- |
| AH | 高点控制值 | 12.00/1200 |
| dH | 高点回差值 | 0.10/10 |
| AL | 低点控制值 | 2.00/-1200 |
| dL | 低点回差值 | 0.10/10 |
| PASS | 密码项 | 0 |

设置“PASS”=0555，进入二级设置菜单，二级菜单相关参数如表2所示。

表2

| 菜单符号 | 菜单含义 | 出厂值(PH/ORP) |
| --- | --- | --- |
| Cb | 温补模式0-自动，1-手动 | 1 |
| t | 手动温补值 | 25.0 |
| PH-OrP | 工作模式0-orp，1-PH，2-锑电极 | 1 |
| Pb1A | 零点迁移 | 0.00/0 |
| add | RS485通讯地址 | 1 |
| PH | 高点类型： 十位0-报警时闭合 1-报警时断开 个位1-高报警 2-低报警 | 01 |
| PL | 低点类型，同上 | 02 |
| A4 | 4ma对应值 | 0.00/-1999 |
| A20 | 20ma对应值 | 14.00/1999 |
| FILE | 滤波系数 | 5 |

## 4.3 恢复出厂设置

为防止用户不小心调乱数据，仪表提供有恢复出厂设置的功能，通过改功能可将仪表参数设置为出厂时的状态。

设置菜单项PASS=132执行恢复参数的操作，仪表显示“EE”，参数恢复后仪表自动返回测量界面。

4.4 工作模式

仪表支持玻璃PH电极、锑电极以及ORP电极，设置参数PH-OrP可以切换不同的工作模式。切换工作模式的时候会将部分参数设置为出厂状态，注意重新设置。

校准PH玻璃电极可以使用常规校准或者自助校准，校准锑电极只能采用自助校准方式。

4.5 显示

仪表在测量模式下，第一行显示测量值，第二行作为辅助显示，显示一些相关参数，可以通过“▶”键切换第二行的显示参数。

对于PH测量，第二行可切换显示温度值，信号电压值以及继电器控制相关的参数。

对于ORP测量，第二行可切换显示继电器控制相关的参数。

# 五、PH设置

## 5.1 PH校准

PH校准采用两点校准法，校准前先用蒸馏水清洗电极，然后配好校准缓冲液（配置校准缓冲液切勿使用自来水，有可能无法校准或校准不准确），并准备好校准过程中清洗电极使用的蒸馏水。校准过程如下：

1、按“SET”键进入设置菜单，按“▲”键切换到“PASS”菜单项，按一下“ENTER”键，第二行数字闪烁，输入密码0101，按“ENTER”键进入PH校准模式。此时仪表的左下角显示b1，表示第一个校准点。仪表第一行闪烁显示6.86，第二行显示实际的信号电压值。

2、将清洗干净的电极放入PH=6.86标准液中，轻轻搅拌几下，等待仪表第二行的信号电压稳定后，按enter键开始标定。（也可以按set键退出标定）

标定成功后，仪表进入第二点标定，仪表左下角显示b2。仪表第一行闪烁显示4.00或者9.18，第二行显示实际的信号电压值。（如果校准不成功，仪表将继续处在第一点标定状态）

3、将电极从标准缓冲液pH=6.86中取出，清洗干净，并用滤纸吸干，然后将电极插入标准缓冲液pH4.00（或pH9.18）中，轻轻搅拌几下，等待仪器第二行的信号电压稳定。仪表自动识别标准液。按enter键开始标定。（也可以按set键退出标定）

标定成功后，仪表左下角显示bF。仪表第一行显示测量的PH值，第二行显示实际的信号电压值。按“SET”键退出标定模式，返回测量模式。（如果校准不成功，仪表将继续处在第二点标定状态）

## 5.2 自助校准

为满足和方便工业现场的实际使用情况，除了5.1章节所描述的常规PH校准方法外，仪表还提供了自助校准的功能。在这种模式下，用户可以使用任何数值得标准液（或者是已知PH值得液体）进行标定。自助校准过程如下：

1、按“SET”键进入设置菜单，在“PASS”菜单项，输入密码0201，进入PH自助校准模式。此时仪表第一行显示b1，表示第一个校准点。修改仪表第二行的PH值和你所用的样液PH值一致。按“ENTER”键进入下一步。此时仪表的左下角显示b1，表示第一个校准点。仪表第一行闪烁显示设置的PH值，第二行显示实际的信号电压值。

2、将清洗干净的电极放入第一种样液中，轻轻搅拌几下，等待仪表第二行的信号电压稳定后，按enter键开始标定。（也可以按set键退出标定）

标定完成后，仪表进入第二点标定，此时仪表第一行显示b2，表示第二个校准点。修改仪表第二行的PH值和你所用的样液PH值一致。按“ENTER”键进入下一步。此时仪表的左下角显示b2，表示第二个校准点。仪表第一行闪烁显示设置的PH值，第二行显示实际的信号电压值。

3、将电极从第一种样液中取出，清洗干净，并用滤纸吸干，然后将电极插入第二种样液中，轻轻搅拌几下，等待仪器第二行的信号电压稳定。仪表自动识别标准液。按enter键开始标定。

标定完成后，仪表左下角显示bF。仪表第一行显示测量的PH值，第二行显示实际的信号电压值。按“SET”键退出标定模式，返回测量模式。

## 5.3 温度补偿

温度补偿有自动补偿和手动补偿两种模式，由参数Cb控制，Cb=1时为手动补偿，通过设置t值来补偿。Cb=0时为自动补偿，需要外接NTC10K温度传感器。温度补偿范围为0-99.9℃。

在校准过程中，如果仪表处于手动补偿模式，仪表将采用手动设置的温度值作为标定液的温度，存入标定参数。如果仪表处于自动补偿模式，仪表将会以第二种样液的温度值为标准，存入标定参数。

5.4 标定参数

为方便用户核查校准过程，仪表开放PH校准参数的查看和设置，设置PASS=0111即可查看和修改校准参数。校准参数共有5个，分别是第一点标定液的PH值PH1，对应的信号电压值A1;第二点标定液PH值PH2，对应的信号电压值A2；标定溶液温度tbd。

这些参数是可以修改的，修改这些参数将直接作用于PH测量，非专业工程人员请勿修改这些参数，以免造成测量出错。

在某些工业现场，电极不方便取出来校准（被测溶液的PH值已知）或者现场只有一种已知PH值得样液，此时可以选择直接输入标定参数来校准。输入一种样液的PH值和信号电压值，第二点的PH值和信号电压值可以输入理论的PH/MV对应值或者试验值。

## 5.5 PH值与mV对应关系

理论PH值与mV值对应关系 T=25℃

| 电位差计（mV） | 标称PH | 电位差计（mV） | 标称PH |
| --- | --- | --- | --- |
| 414.12 | 0.00 | -414.12 | 14.00 |
| 354.96 | 1.00 | -354.96 | 13.00 |
| 295.80 | 2.00 | -295.80 | 12.00 |
| 236.64 | 3.00 | -236.64 | 11.00 |
| 177.48 | 4.00 | -177.48 | 10.00 |
| 118.32 | 5.00 | -118.32 | 9.00 |
| 59.16 | 6.00 | -59.16 | 8.00 |
| 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |

# 六、继电器控制

仪表提供高点和低点两路继电器用于PH或者ORP的控制。继电器控制带有回差功能，如不需要回差功能，可将回差值设为0。

高点继电器的控制逻辑是：当测量值大于高点控制值(AH)时，继电器报警，当测量值小于高点控制值减去回差（AH-dH）时，报警解除。

低点继电器的控制逻辑是：当测量值小于低点控制值(AL)时，继电器报警，当测量值大于高点控制值加上回差（AL+dL）时，报警解除。

两路继电器都可任意设置为高报或者低报，报警状态也可设置为闭合或者断开，由参数PH和PL来控制。

PH和PL分别有十位和个位两位数值，参数含义如下：

十位0-报警时闭合 1-报警时断开

个位1-高报警  2-低报警

注意：仪表内部继电器为小功率继电器，如果需要控制大电流高电压的设备，请外加中间继电器或交流接触器。

应用举例：

- 加酸控制，要求当PH值大于8.00时闭合继电器加酸调节，当PH值降低到5.00时停止加酸。

使用高点继电器，高点控制值AH设为8.00，回差值dH= 8.00-5.00 = 3.00

- 加碱控制，要求当PH值小于5.00时闭合继电器加碱调节，当PH值大于8.00时停止加碱。

使用低点继电器，低点控制值设为5.00，回差值dL=8.00-5.00=3.00

# 通讯传输

仪表可以提供两种远传信号，4-20ma的模拟信号和RS485数字信号。出厂默认是4-20ma的模拟信号，RS485接口需要选配。

4-20ma变送对应值可任意设置，参数A4用来设置4ma对应的测量值，参数A20用来设置20ma对应的测量值。

RS485采用MODBUS RTU通讯协议，半双工主从应答方式进行通讯。使用前请设置好通讯地址，确认相关的通讯参数。

# 模拟测试

为方便技术人员在调试阶段进行整体的测试，仪表提供了专门的模拟测试功能。模拟测试和正常测量的唯一区别在于：正常测量时测量值来自于传感器，模拟测试时测量值是手动设置的。设置测量值时，所有的仪表上的单元（继电器、信号输出等）都会像正常测量时一样动作。

设置PASS=0302即可进入模拟测试功能，仪表第一行显示tESt，第二行是可设置的模拟PH值，设置这个值来测试，按“ENTER”键退出。

# 滤波设置

参数FILE用来设置滤波，FILE范围时0~99。FILE越大测量速度越慢，测量值越稳定；FILE越小测量速度越快，稳定性会低一些。

FILE值改变的是仪表的测量速度，并不能改变电极的响应速度。在电极本身反应慢的情况下，改变FILE值是没有提高反应速度的效果的。

# 十、接线说明

| 9 | 测量电极（红色线） |
| --- | --- |
| 10 | 空 |
| 11 | 空 |
| 12 | 参比电极（黑色线） |
| 13 | 温补 |
| 14 | 温补 |
| 15 | 4-20ma输出+ |
| 16 | 4-20ma输出- |

| 1 | 低点控制 |
| --- | --- |
| 2 | 低点控制 |
| 3 | 高点控制 |
| 4 | 高点控制 |
| 5 | 电源DC24V- |
| 6 | 电源DC24V+ |
| 7 | 电源AC220V(N) |
| 8 | 电源AC220V(L) |

注：当选配RS485输出时，端子15对应A+，端子16对应B-

# 十一、注意事项

1、第一次使用或长期停用的电极，使用前请在3mol/L KCL溶液中浸泡24小时以上。并配合仪表校准。

- 测量时，应先在蒸馏水中（或去离子水）洗净，并用滤纸吸干水分，防止杂质带进被测液

3、检查接线端子处是否干燥，如有沾污，请用无水酒精擦拭，吹干后使用。
	4、应避免长期浸泡在蒸馏水或蛋白质溶液中，并防止与有机硅油脂接触。
	5、使用时间较长的电极，它的玻璃膜可能变成本透明或附有沉积物，此时可	   用盐酸洗涤，并用水冲洗。

6、电极需要经常清洗，并配合仪表校准。

7、校准时，请将仪表先通电预热半小时到一小时。

8、在保养良好的情况下，电极一般可以使用一年左右，请注意及时更换。

9、仪表内的继电器为小电流继电器，如需控制大电流设备，请外加更大电流的控制设备。

10、延长电极线需使用专用的低阻屏蔽线，不能用普通的屏蔽线，否则会造成无法测量，一般不建议用户自行延长。

# 十二、电极保养

电极需要定期清洗和校正，以保证测量的精确和稳定。

PH电极清洗杂质主要有以下几种清洗情况：

| 污染类型 | 清洁方式 |
| --- | --- |
| 一般污物 | 3％~5％的盐酸 |
| 油或脂 | 丙酮或乙醇 |
| 硫酸盐与碳酸盐 | 5％~10％的盐酸 |
| 二氧化硅或粘滞物 | 氢氟酸 |
| 蛋白质 | 在HCL溶液中浸泡数小时 |

一般情况下ORP电极无需校准，直接使用即可。如果你对ORP的测量结果有怀疑时,可以配置标准液来判断ORP电极和仪器的好坏。

ORP电极（铂或金），表面是光亮的，铂或金的表面受污染会导致测量不准和响应慢。此时请尝试清洗，清洗方法如下：

(1)	对无机物污染，可将电极浸入0.1mol/L稀盐酸中30分钟，用纯水清洁，再浸入电极浸泡液中6小时后使用。

(2)	对有机油污和油膜污染，可用洗涤剂清洗铂或金表面后用纯水清洗，再浸入电极浸泡液中6个小时后使用。

(3)铂金表面污染严重表面形成氧化膜，可用牙膏对铂或金表面进行抛光，然后用纯水清洗，再浸入电极浸泡液中6小时后使用。

# 十三、出错解答

1、pH仪表不能校准？

答：标准溶液配制不正确或者电极损坏。

- 电极反应较慢？

答：电极球泡被脏物遮盖，反应会变慢，请根据污染物类型按相应方法清洗。冬天慢属正常现象。

- 无控制信号输出？

答：检查屏幕是否处在正常模式。在设置界面下，控制信号输出不改变，且不响应rs485通信。

4、感觉测量值不准？

答：将电极取出按说明书清洗并校正，如在校正过程中无法校正，请尝试更换电极。

- 数值跳动不稳？

答：检查周围有无变频器等干扰设备，注意要远离这些干扰设备或做好屏蔽措施。

杭州烨立科技有限公司

地    址：杭州市华西路299创意园七层

销售热线: 0571—28812826 　28115181　86695413
传　　真：0571—86695412   
公司主页： http://www.05711718.com

邮    箱：2851157321@qq.com

微    信：13758184873

温馨提示：安装调试前，请仔细阅读用户手册！！